## Sheet1
组号 | 序号 | 信息项 | 信息项代号 | 操作类型 | 信息内容 | 信号说明 | 数据类型 | 软件处理
1 | 空余项
| 0 | Globle类型代号 | Node.Type | 只读 | 0x8001 | 节点代号 | int | 无
| 1 | 对象占用空间 | Node.Size | 只读 | 对象占用空间大小 | 对象占用空间大小 | u32
2
2 | 版本控制
| 0 | 对象版本号 | Node.Version | 只读 | 对象版本号: V:X,Y,Z,B | 对象版本号 X：主版本号 Y：子版本号 Z：修订版本号 B：构建版本号 (x,y,z,b各占u8,) (B_FW:[0,255]可以吗？是否使用两个u8) | u32
| 1 | 节点固件升级控制 |  | 读写 | 0、无 1、节点软件复位，准备接受APP 2、运行APP程序 |  | int32
| 2 | 固件更新状态 |  | 读写 | 0、无； 1、上电且在运行bootloder 2、APP接收中 3、APP接收完成 4、APP更新 5、APP更新完成 6、APP更新错误，非FLASH应用程序 7、无可更新固件 8、固件清除 9、开始执行APP程序 10、APP执行错误，非FLASH应用程序 | 上电五秒内检测固件更新，无更新运行旧版APP，如“09，开关机状态”为：开机完成，无需关注此点（1：识别上电动作） | int32 | 预留
| 3 | 系统状态 |  | 只读 | 0.无 1.开机中 10.用户登录中 20 病例输入 30系统初始化3 40消毒盒 等待 50安装无菌盒中 60等待耗材安装 70耗材初始化 80耗材加紧 90手术中 91配置状态 92左限位 93右限位 95术中复位 100消毒盒替换中 110消毒盒去除完成 120术中消毒盒 打开 130术中消毒盒关闭加紧中 系统关闭200, |  | int32
3 | 开关机、握手状态
| 0 | 开关机状态 | PowerState | 读写 | 0、开机等待； 1、开机完成； 2、关机完成 |  | int32 | 开机指令发送后得到的回馈
| 1 | 一键开关机指令 |  | 读写 | 0.待机 1.系统开机 2.正常关机 3.强制关机 | 控制盒广播 | int32
| 2 | 握手 | Handshake | 读写 | 0~255递增 | PC端主动发送，接受下位机反馈 | int32 | 下位机接收到才反馈（1次/s）（[0,255*255]）
| 3 | [5 empty] | int32
4 | 急停和错误
| 0 | 急停状态 | Emergency | 读写 | 0、非急停状态； 1、下位机广播急停 | 当某节点急停时，下位机广播至所有节点，响应急停（上位机无需转发） | int32
| 1 | 节点状态 | Node.Status | 读写 | 0、正常状态； 1、错误状态 | 节点状态 | int32 | 弃用
| 2 | 错误代码 | Node.ErNo | 读写 | 错误代码号 | 错误代码 | int32 | 详见“错误代码号子表”
| 3 | 错误清除 | Node.ErClr | 读写 | 0、无 1、错误清除 | 错误清除命令 | int32
| 4 | M1_导丝夹紧电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 5 | M2_导丝夹紧电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 6 | M3_导丝推进电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 7 | M4_导丝旋转电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 8 | M5_导丝旋转电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 9 | M6_支架推进电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 10 | M7_辅助轮压紧电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 11 | M8_辅助轮旋转电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 12 | M9_辅助轮压紧电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
| 13 | M10_辅助轮旋转电机故障码 |  | 只读 | 值参考：电机故障码 | 运动错误故障码 | uint32
14
5 | 节点状态控制
| 0 | 子节点状态控制 | BoxStateCtrl | 读写 | 0、消毒盒复位； 1、消毒盒初始化 2、导丝、导管 夹紧 3、导丝、导管 松开 4、运动状态 5、导丝复位 6、（不可用） 7、停止全部运动 |  | int32
| 1 | 子节点状态反馈 | ImpactState | 读写 | 0、消毒盒复位完成； 1、消毒盒初始化完成 2、导丝、导管 夹紧完成 3、导丝、导管 松开完成 4、运动状态 5、导丝复位中 6、导丝复位完成 7、停止运动状态 |  | int32
| 2 | 系统状态 | 用于系统状态 | 读写 | 用于屏幕状态显示 |  | int32
| 3 | 电磁铁状态 | Electromagnet | 读写 | 0、无 1、电磁铁上电 2、电磁铁失电 |  | int32
| 4 | 电机供电控制 |  | 读写 | 0、电机电源关闭 1、电机电源打开 |  | int32
| 5 | 氛围灯颜色 |  | 读写 | 0、熄灭 1、绿色 2、蓝色 3、黄色 4、红色 |  | int32
| 6 | 脚闸（本地端）状态（透视） |  | 只写 | 0、弹起状态 1、压下状态 2、错误状态 |  | int32
| 7 | 脚闸（本地端）状态（曝光） |  | 只写 | 0、弹起状态 1、压下状态 2、错误状态 |  | int32
| 8 | 旋转辅助轮控制 |  | 读写 | 0、无 1、无 2、辅助轮压紧 3、辅助轮松开 |  | int32
| 9 | 旋转辅助轮状态反馈 |  | 读写 | 0、无 1、无 2、辅助轮压紧完成 3、辅助轮松开完成 |  | int32
| 10 | 刹车控制 |  | 读写 | 0、无 1、刹车 2、解锁 |  | int32
| 11 | 支架夹紧松开控制 |  | 读写 | 0、1、无 2、支架夹紧 3、支架松开 |  | int32
| 12 | 支架夹紧松开状态反馈 |  | 读写 | 0、1、无 2、支架压紧完成 3、支架松开完成 |  | int32
| 13 | 控制盒音量控制 |  | 只写 | 0、无声音 1~5挡位 | 1~5由低到高声音大小（如果无法调节，0、无、1~5 开启声音）
6 | 运动控制
| 0 | 导丝前进速度控制 | GW_Go_Data | 读写 | data | （-左，+右）(速度单位0.01mm/s) | int32
| 1 | 导丝旋转速度控制 |  | 读写 | data | 下滑（-），顺时针，上滑（+）逆时针和导丝运动保持一直（单位：0.1°/s） | int32
| 2 | 造影导管前进速度控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(速度单位0.01mm/s) | int32
| 3 | 造影导管旋转速度控制 |  | 读写 | data | 下滑（-），顺时针，上滑（+）逆时针和导丝运动保持一直（单位：0.1°/s） | int32
| 4 | 机械臂整体运动速度控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(速度单位0.01mm/s) | int32
| 5 | 支架导管前进速度控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(速度单位0.01mm/s) | int32
| 6 | 导丝前进位置控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(单位0.01mm) | int32
| 7 | 导丝旋转位置控制 |  | 读写 | data | （-）顺时针，（+）逆时针（单位：0.1°） | int32
| 8 | 造影导管前进位置控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(单位0.01mm) | int32
| 9 | 造影导管旋转位置控制 |  | 读写 | data | （-）顺时针，（+）逆时针（单位：0.1°） | int32
| 10 | 机械臂整体运动位置控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(单位0.01mm) | int32
| 11 | 支架导管前进位置控制 |  | 读写 | data | （-左，+右）(单位0.01mm) | int32
12
7 | 摇杆滚轮输入
| 0 | 摇杆1数据 | JoyStick[0] | 读写 | 数据范围：[-15,+15] | 数据范围：（左，右）[-2,+2](滤掉)速度：（前进，后退） | int32 | 接收， 处理并向节点22和24
| 1 | 摇杆2数据 | JoyStick[1] | 读写 | 数据范围：[-15,+15] | 数据范围：（左，右）[-2,+2](滤掉)速度：（前进，后退） | int32 | 接收，并广播19
| 2 | 摇杆3数据 | JoyStick[2] | 读写 | 数据范围：[-15,+15] | 数据范围：（左，右）[-2,+2](滤掉) 速度：前进，后退） | int32 | 接收，并广播21
| 3 | 滚轮1数据 | Encoder[0] | 读写 | data | 下滑（-），顺时针，上滑（+）逆时针和导引导管运动保持一直 | int32 | 接收，并广播23
| 4 | 滚轮2数据 |  | 读写 | data | 下滑（-），顺时针，上滑（+）逆时针和导丝运动保持一直 | int32 | 接收，并广播20
| 5 | [5 empty] | int32
8 | 运动信息
| 0 | 导丝前进位置数据 |  | 只读 | data | 可得到导丝前进距离，公式：（电气） | int32 | 处理记录并显示
| 1 | 导丝旋转位置数据 |  | 只读 | data | 可得到导丝旋转角度 公式：（电气） | int32 | 处理记录并显示
| 2 | 造影导管前进电机位置数据 |  | 只读 | data | 可得到造影导管前进距离 公式：（电气） | int32 | 处理记录并显示
| 3 | 造影导管旋转电机位置数据 |  | 只读 | data | 可得到造影导管旋转角度 公式：（电气） | int32 | 处理记录并显示
| 4 | 机械臂整体前进电机位置数据 |  | 只读 | data | 机械臂前进距离 公式：（电气） | int32
| 5 | 支架导管前进电机位置数据 |  | 只读 | data | 可得到支架导管前进距离 公式：（电气） | int32 | 处理记录并显示
| 6 | [5 empty] | int32
9 | 开关量输入等信息
| 0 | 消毒盒上盖状态 |  | 读写 | 0、初始状态； 1、消毒盒被打开 2、消毒盒关闭 | 消毒盒上盖状态 | int32 | 软件只接收该信息，
| 1 | 大臂立柱限位 |  | 读写 | 0、无； 1、立柱限位左触发 2、立柱限位右触发 3、立柱限位异常 | 软限位 | int32 | (有变化就发)
| 2 | 光电开关状态 |  | 只读 | 2进制表示光电状态 | 变化发送（2进制表示） | int32 | 最多32个光电状态详见表：光电开关
| 3 | 脚闸（远程端）状态（透视） |  | 只读 | 0、弹起状态 1、压下状态 2、错误状态 |  | int32
| 4 | 脚闸（远程端）状态（曝光） |  | 只读 | 0、弹起状态 1、压下状态 2、错误状态 |  | int32
| 5 | 刹车解除按键状态 |  | 只读 | 0、无 1、刹车 2、解锁 |  | int32
| 6 | 大臂前进后退按键状态 |  | 只读 | 0、无输入 1、导丝机构前进 2、导丝机构后退 |  | int32
| 7 | 换盒键状态 |  | 只读 | 0、无 1、按键触发 |  | int32
| 8 | 导丝夹紧/松开按键 |  | 只读 | 0、无 1、导丝夹紧 2、导丝松开 |  | int32
| 9 | 支架夹紧/松开按键 |  | 只读 | 0、无 1、支架夹紧 2、支架松开 |  | int32
| 10 | 消毒盒安装状态 |  | 只读 | 0、无消毒盒安装 1、消毒盒已安装 |  | int32
| 11 | 串口屏按键禁用 |  | 读写 | 0、初始状态全禁用 详见串口屏按键禁用 | 按照字节位表示按键的禁用状态（0、禁用 1、表示启用状态） | int32
12
10 | 传感器数据
| 0 | 导丝当前夹紧力 | Force[0] | 只读 | data | 下位机给：g 数据 | int32 | 接收，软件记录（无处理）
| 1 | 导丝阻力主左 （左边主动端传感器） |  | 只读 | data |  | int32 | 接收，软件记录（处理）绘图（滤波处理）
| 2 | 导丝阻力主右 （右边主动端传感器） |  | 只读 | data |  | int32 | 接收，软件记录（处理）绘图（滤波处理）
| 3 | 导丝阻力传感器被左 （左边被动端传感器） |  | 只读 | data |  | int32
| 4 | 导丝阻力传感器被右 （右边被动端传感器） |  | 只读 | data |  | int32
| 5 | 造影导管压紧力传感器 |  | 只读 | data | 下位机给：g 数据 | int32 | 接收，软件记录（无处理）
| 6 | 导丝前进编码器角度值 （暂定：左边加紧，数值增加，右边反之） |  | 只读 | data |  | int32
| 7 | 编码器2角度值 |  | 只读 | data |  | int32 | 预留
| 8 | 编码器3角度值 |  | 只读 | data |  | int32 | 预留
11 | 配置信息
| 0 | 导丝夹紧力配置 |  | 读写 | data | 单位g | int32 | 上位机下发
| 1 | 辅助轮压紧力配置 |  | 读写 | data | 单位g | int32 | 上位机下发
| 2 | Can阻抗适配 |  | 读写 | 0、小臂已连接 1、小臂未连接 |  | int32 | 上位机检测小臂连接状态，下发此报文至Slave